| 包号 | 设备名称 | 技术要求及配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ECMO | 一、设备名称：体外生命支持系统(ECMO)，用途：用于临床的呼吸支持、循环支持等。 二、技术性能参数要求： 1、离心泵系统：重量轻，方便便携。便于快速预充，性能稳定。 1.1、外置离心泵驱动器，具备可灵活调节的双节支架。便于预充。 1.2、离心泵驱动装置集成流量，气泡监测两种功能。流量准确。简化流量探头的另外配置。 1.3、离心泵可提供2种工作模式：LPM模式和RPM模式。 1.4、内置后备电池，保证断电情况下满负荷运转90分钟以上。 1.5、转速范围0～5000转/分钟 1.6、流量范围0～9.9升/分钟，流量显示精 度0.1升/分钟 1.7、紧急驱动手柄：具备LED灯显示转速。 1.8、离心泵即可独立使用，也可整合到心肺机上，且可以获得心肺机的监控，具有搏动灌注功能。 2、空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器。能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给。FIO2：0.21～1.0 3、体外循环套包( ECMO专用套包)：要求预充快速，便于操作。 3.1、ECMO专用套包，要求管道预先连接，并包含离心泵头、氧合器、预充管及相关连接管道。 3.2、氧合器：膜结构为渗透膜，含肝素的生物涂层，预充量≤250毫升 3.3、离心泵头：含肝素的生物涂层，结构合理，对血液破坏小，预冲量小于 32ml，表面积小于200平方厘米 。工作原理：磁悬浮驱动。离心泵头无金属轴承。 3.4、预连接管路：含肝素的生物涂层，满足各种连接需求。 3.5、 套包专门用于患者长时间体外循环和呼吸的支持，并不少于14天的使用期限。 4、穿刺套包要求( ECMO专用套包)： 4.1、预连接管路：含灭活肝素的生物涂层，直径3∕8英寸，具有各种规格型号，符合病人的需求 4.2、采血管具有抗涡流设计，避免血栓形成。 4.3、血管扩张鞘具有四个规格，能有效避免血管撕裂伤。 5、医用物理升温仪及专用水管(用于ECMO氧合器变温) 4.1、通过氧合器提供热量，保持患者体温。 4.2、温度范围：35℃～39℃ 4.3、工作电压：220V AC： 4.4、可以监控内部水位，设定温度与实际水流温度之间的差异，外部电源状态与操作安全性，当出现异常时，设备会发出警报。 三、售后服务要求 1：厂家负责售后服务，安装，培训 2：整机保修贰年 四、设备配置要求 1. 离心泵系统 1套 a. 内置后备电池 b. 离心泵紧急手摇驱动柄 2. 空氧混合器 1套 3. ECMO架车 1套 4. 氧合器支架 1个 5. ECMO训练套包 1个 6.恒温水箱及连接组件 1套 |
| 2 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 技术参数： 1、温度控制范围31℃～37℃；温度调节≥三个档次。 2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32～44mg/L。 3、一体化流量调节，范围：2～80 L/min。 4、带有管路干燥功能 5、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示，并显示设定值及实测值。 6、一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%～100%。 7、空/氧混合的氧浓度范围：21%～100%。 8、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积90ml～280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。 9、 呼吸管路性能：高密度均匀分布螺旋加热丝，加热丝总长度≥800cm，螺旋带温度监控。 10、流速自动补偿功能。 11、可根据临床需求任意调节输出气体湿度。(湿度可调节) 12、设备耗材：大、中、小叁种尺寸成人液态硅胶鼻塞(不含乳胶) ，气管插管\气管切开套管接头，儿童液态硅胶鼻塞。 13、消毒发生器，可对设备消毒。 14、机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。 15、具有以下各种报警功能指示：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警。 配置清单： - 湿化仪主机 1台 - 输氧管 1套 - 鼻氧管 1条 - 电源线 1条 - 供氧管路套组 1套 - 输氧管路 1条 - 手拧螺丝 3个 - 过滤棉 3块 - 便携包 1个 - 台车 1台 |