## 血滤器
血液透析滤过器技术参数
1、具有国际认证
2、有效面积：≥1.7㎡
3、适用于急慢性肾功能衰竭患者的血液透析或血液透析滤过治疗；
4、保存方式：干膜保存
5、超滤系数不得低于59ml/hr/mmHg；
6、中空纤维材料为聚砜或聚醚砜膜；
7、外壳材料为聚丙烯或聚碳酸酯；
8、封装材料:聚氨酯材质
9、具备优越的生物相容性；
10、具有高效的内毒素截留能力，保证治疗的安全型；
11、具有不对称性的膜结构，透析液与中空纤维接触更充分；
12、具有波纹结构的中空纤维，无空间纱填充；
13、中控纤维切断面光滑，尽少量的中空纤维堵塞；
14、灭菌方法：γ射线灭菌/流动蒸汽灭菌；
15、在血流量300ml/min，透析液流量500ml/min时，小分子代表物质尿素的清除率不得低于275ml/min；
16、在血流量300ml/min，透析液流量500ml/min时，中分子代表物质维生素B12的清除率不得低于175ml/min；
17、白蛋白丢失率：不高于0.002；
18、要求进口厂家

## 高通透析器
空心纤维血液透析器性能参数（高通量）
1、 透析器有效膜面积不小于1.6㎡
2、 透析膜材料为聚砜膜或聚醚砜膜
3、 灭菌方式为流动蒸汽灭菌/伽马射线灭菌
4、 血流速QＢ为300ml/min,尿素＞260ml/min,肌酐＞230 ml/min,磷酸盐＞220ml/min ,维生素B12＞145 ml/min
5、 超滤系数≥45mL/h*mmHg
6、 透析器壁厚≤40um。
7、 透析器内径≤200um
8、透析器血液预充量＞75ml
9、最大透析液流速QD：≥1000毫升/分钟
10、TMP最大跨膜压≥500mmHg
11、白蛋白丢失率：不高于0.002；

## 低通透析器
空心纤维血液透析器性能参数（低通量）
1、 透析器有效膜面积1.3-1.8㎡
2、 透析膜材料为聚砜膜或聚醚砜膜
3、 灭菌方式为伽马射线灭菌/流动蒸汽灭菌
4、 血流速QＢ为300ml/min,尿素≥240ml/min,肌酐≥210 ml/min,磷酸盐≥185ml/min ,维生素B12≥100ml/min
5、 超滤系数≥9mL/h*mmHg
6、 透析器壁厚≤40um
7、 透析器内径≤200um
8、透析器血液预充量≥75ml
9、最大透析液流速QD：500-1000毫升/分钟
10、TMP最大跨膜压300-500mmHg
11、至少提供二种规格型号（膜面积）为临床所需

## 透析液
透析液产品参数
1、A液成分是由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸组成；
2、B液成分是由碳酸氢钠或碳酸氢钠和氯化钠组成；
3、采用双级反渗透、超滤制水；采用进口原材料（提供证明）；
4、细菌总数≤100CFU/ml，内毒素≤0.2EU/ml，每批次货需提供检验报告；浓缩液稀释为透析液后的不溶性微粒含量应符合：≥10um的微粒应不大于5个/ml; ≥25um的微粒应不大于1个/ml;(提供至少3份不同批次检验报告)；
5、具备1.25低钙透析浓缩物生产资质；
6、单人份独立包装，透析液桶身有薄膜覆盖包装或是纸箱包装，避免桶身脏污及细菌污染，预防交叉感染；（提供产品实物图片）
7、由于B液容易滋生细菌，且保存条件有相关的要求，要求发到医院的货是2个月内生产的，每批货需提供相关检验报告及消杀证明。转运品牌需提供正规的符合医疗规范的存储地址的相关合格证件；
8、专车送货、卸货，保证透析液的安全，避免转运途中长期太阳暴晒；
9、A液规格：5L/桶，B液规格：6L/桶。
透析治疗模式的提升将改善患者的治疗效果，使患者身体直接受益；安全产品的使用，保证了患者的安全治疗过程，维护了医护人员的安全环境，医院受益。血液透析患者治疗效果的改善，会减少因并发症引起的药物治疗费用支出，患者和医保部门经济受益。

## 血液透析管路
一次性使用血液透析管路技术参数
1、采用优质的医用级原材料(PVC)：材质优良、技术指标稳定、生物相容性佳；
2.管路透明度高，能清晰的观察到血液流动，满足透析机红外线检测要求；
3.光滑的管路内壁，能减少血细胞的损失和气泡的产生；
4.管路耐低温性能佳，能满足低温地区/低温环境的使用需求；
5.管夹的设计符合人力力学原理，操作省力、便捷；
6.优异的适应性：市面常见的机型基本都能适配。
7.产品配置：动脉血液管路1个、静脉血液管路1个、废液袋1个、预充件（输液器1根、双通接头1个）、预充针1个、动静脉探测器各1个。
8.管路不含DEHP增塑剂，材料安全性高。
9.产品配置类型丰富多样，能满足多种治疗模式（血液透析治疗模式、血液灌流联合血液透析治疗模式、血液透析滤过治疗模式）

## 补液管
血液净化处理装置的体外循环管路
1、 本产品可运用于目前国内存在的各种品牌、型号的血滤机。
2、 具有三通加药口，能满足临床的使用以及临时续补充药物的作用。
3、 具有防逆流适配接头，防止血液以及置换液回流。
4、 灭菌方式：采用环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。
5、 根据临床需求进行产品结构组成。

## 样本释放剂
样本释放剂（血透专用盐）技术参数
1、 国家药监医疗器械生产备案凭证，药监GMP生产标准；
2、 主要原料：医用氯化钠（纯度：99.6-99.9%）见检测报告；
3、 单颗尺寸：1.2-2.0*1.5cm颗粒状；
4、 单颗粒重量：约5-8克；
5、 颜色：白色/透亮；
6、 水分≤0.03%；
7、 水不容物≤0.01%；
8、 亚铁氰化钾：无；
9、 钾盐：无；
10、 成品码垛体积：1.1m3;
11、 包材采用优质PE内胆和优质PE编织袋；
12、成品包装重量：10千克/包;
13、保质期：≥三年。

## 护理包
一次性使用透析护理包
1、 适用范围：本品对患者透析前后护理时一次性使用。
2、 产品结构及组成：内瘘护理包分上机、下机包，上机包：一次性治疗巾（1块50*40Cm)、1副小号带粉乳胶手套、一次性止血带1根、8个胶贴（14*2CM,4条1排）、创可贴（2张）、医用棉球0.5g2个、碘伏棉签包（5%浓度的碘伏液棉签8根）、医用纱布（2块8*8CM、8层）、1个垃圾袋；下机包：1副小号带粉乳胶手套、2个棉卷。导管护理包：上机包：一次性治疗巾（1块50*40Cm)、1副小号带粉乳胶手套、医用酒精消毒棉片（70-80%浓度的医用酒精4片6*3CM）、医用纱布（2块8*8CM、8层）、8个胶贴贴（14*2CM,4条1排）、1个垃圾袋。下机包：1副小号带粉乳胶手套、医用纱布（2块8*8CM、8层）、医用酒精消毒棉片（70-80%浓度的医用酒精2片6*3CM）。
3、 灭菌方式：采用环氧乙烷气体灭菌，无菌。
4、 配备多种型号规格：动静脉内瘘护理包、中心静脉导管护理包。

## 临时导管
一次性使用中心静脉导管套件（临时导管）技术参数
1. 结构及组成：中心静脉导管1套、穿刺针/Y形针各1个、导引导丝1个、扩张器1个、一次性使用无菌注射器（5ML1个）、一次性使用蓝空针（5ML1个）、一次性使用无菌注射针2个、手术刀片1个、肝素帽2个、蝶形夹1个、消毒刷3个、药杯2个、中单1块、小单1块、孔巾1块、橡胶手套1副、医用贴膜（9*10CM）、医用脱脂棉纱布5块（8*8CM)、非吸收性外科缝线带针（直针1个、弯针1个）、一次性手术衣1件组成。
2. 产品性能：畅通性：中心静脉导管、穿刺针、扩张器、蓝空针应顺畅无阻塞。
3. 环氧乙烷灭菌，无菌。环氧乙烷灭菌处理后，环氧乙烷残留量不大于10ug/g;采用环氧乙烷灭菌方法，灭菌后应无菌。
4. 配备多种产品规格型号供临床所需。

## 长期导管
中心静脉导管套件（带涤纶套）参数
1、 适用于血液透析、血液滤过等治疗时获得长期血管通路。
2、 产品结构及组成：套件包括血透用中心静脉插管、扩张器、导丝、穿刺针、隧道探针、安全撕裂鞘、注射器、封盖、和医用贴膜、解剖刀、一次性手术衣1件组成。等配件。
3、 主要材质：导管体采用聚氨酯材料（内外管径或涂有肝素涂层），适合长期使用的强度，灵活操作的柔软度；导丝、穿刺针和隧道探针的材料为不锈钢；套环（CUFF-卡夫）采用聚酯毡布材料扩张器采用高密度聚乙烯材料。
4、 型号：直型、预弯型。
5、 导管尖端到固定翼的距离（cm）：20-47 cm。
6、 导管外径：14.5F。
7、管腔：“双D”设计，多为等分管腔，刻度标志。
8、 导管设计：阶梯式尖端设计，360度侧孔，圆导管，安全撕裂鞘，固定式末端分裂。
9、 灭菌：环氧乙烷灭菌。
10、 能满足临床所需多种型号规格。
11、要求进口厂家