## 临时导管双腔
一次性使用中心静脉导管套件（临时导管双腔）技术参数
1. 结构及组成：中心静脉导管1套、穿刺针/Y形针各1个、导引导丝1个、扩张器1个、一次性使用无菌注射器（5ML1个）、一次性使用蓝空针（5ML1个）、一次性使用无菌注射针2个、手术刀片1个、肝素帽2个、蝶形夹1个、消毒刷3个、药杯2个、中单1块、小单1块、孔巾1块、橡胶手套1副、医用贴膜（9*10CM）、医用脱脂棉纱布5块（8*8CM)、非吸收性外科缝线带针（直针1个、弯针1个）、一次性手术衣1件组成。
2. 产品性能：畅通性：中心静脉导管、穿刺针、扩张器、蓝空针应顺畅无阻塞。
3. 环氧乙烷灭菌，无菌。环氧乙烷灭菌处理后，环氧乙烷残留量不大于10ug/g;采用环氧乙烷灭菌方法，灭菌后应无菌。
4. 临时导管为双腔 的，配备多种产品型号供临床所需。

## 高通透析器
空心纤维血液透析器性能参数（高通量）
1、 透析器有效膜面积不小于1.6㎡
2、 透析膜材料为聚砜膜或聚醚砜膜
3、 灭菌方式为流动蒸汽灭菌/伽马射线灭菌
4、 血流速QＢ为300ml/min,尿素＞260ml/min,肌酐＞230 ml/min,磷酸盐＞220ml/min ,维生素B12＞145 ml/min
5、 超滤系数≥45mL/h*mmHg
6、 透析器壁厚≤40um。
7、 透析器内径≤200um
8、透析器血液预充量＞75ml
9、最大透析液流速QD：≥1000毫升/分钟
10、TMP最大跨膜压≥500mmHg
11、白蛋白丢失率：不高于0.02；